## Sheet1
南京航空航天大学院级单位安全检查表
单位名称：机电学院（盖章）
序号 | 检查项目 | 检查结果 |  | 共性内容
|  | 符合 | 不符合
1 | 组织体系
1.1 | 安全责任体系
1.1.1 | 成立安全工作领导小组，由党/政一把手担任组长，研究所、中心、教研室、实验室等负责人参加，分工明确，责任清晰。分管实验室的领导主管实验室安全 |  |  | 共性
1.1.2 | 层层签订安全生产责任书。院长与各系、所责任人签订安全生产责任书，各系、所负责人与本系、所每位教职工签订安全生产责任书 |  |  | 共性
1.1.3 | 所有实验室，每台实验设备都需明确安全责任人 |  |  | 共性
1.1.5 | 建立实验室安全准入体系，实验室实行了安全准入制度
1.2 | 经费保障
1.2.1 | 学院每年有安全常规经费预算 |  |  | 共性
1.2.2 | 学院申请专项经费或自筹经费投入实验室安全建设与管理，实验室安全隐患整改经费能够落实 |  |  | 共性
2 | 规章制度
2.1 | 院级层面安全管理制度
2.1.1 | 有安全检查制度 |  |  | 共性
2.1.2 | 有安全教育制度 |  |  | 共性
2.1.3 | 有院级安全事故应急预案 |  |  | 共性
2.2 | 实验室层面安全管理制度
2.2.1 | 具有学科特色的实验室安全管理制度 |  |  | 共性
2.2.2 | 有安全检查与值班值日制度 |  |  | 共性
2.2.3 | 有仪器设备的安全操作规程（包括大型仪器，高温、高速、高压、强磁、低温等设备），并上墙
2.2.4 | 危险性实验有操作规程（含安全注意事项），并上墙
2.2.5 | 有体现学科特色的应急预案
2.3 | 安全检查
2.3.1 | 院级层面的全面安全检查每年不少于2次 |  |  | 共性
2.3.2 | 定期检查各级安全生产危险点 |  |  | 共性
2.3.3 | 建立安全检查和值日台账，且记录规范 |  |  | 共性
2.3.4 | 对于检查发现存在问题的，有合适的方式通知被查实验室，如网上公示、整改通知书等，并规范存档 |  |  | 共性
2.3.5 | 检查出的问题得到及时的整改，有整改记录并存档 |  |  | 共性
2.3.6 | 事故调查、处理程序规范，资料存档 |  |  | 共性
3 | 安全教育
3.1 | 教育培训
3.1.1 | 主管实验室安全的负责人在岗一年内通过了上一级组织的实验室安全培训，持有效证书 |  |  | 共性
3.1.2 | 有年度安全教育培训计划 |  |  | 共性
3.1.3 | 有安全教育和培训的记录，并规范存档 |  |  | 共性
3.1.4 | 开展了教职工安全教育与培训，有资料存档 |  |  | 共性
3.1.5 | 开展了研究生安全教育与培训，有资料存档 |  |  | 共性
3.1.6 | 开展了本科生安全教育与培训，有资料存档 |  |  | 共性
3.1.7 | 组织对新教师的安全考试，有记录
3.1.9 | 开展了结合学科特点的应急演练，有资料存档
3.2 | 宣传
3.2.1 | 在本单位主页设立专门的板块开展安全宣传、报道 |  |  | 共性
3.2.2 | 设有安全教育宣传窗，或有宣传画、标语、提示等 |  |  | 共性
3.2.3 | 通过各种信息平台对师生进行安全方面的知识传输和温馨提醒 |  |  | 共性
3.2.4 | 将《实验室安全手册》发放到每一位师生，收回承诺书并归档
4 | 实验室环境与管理
4.1 | 场所
4.1.1 | 实验室消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  |  | 共性
4.1.2 | 实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 |  |  | 共性
4.1.3 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理 |  |  | 共性
4.1.4 | 超过200平米的实验室或楼层应具有至少两处紧急出口 |  |  | 共性
4.1.5 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |  | 共性
4.1.6 | 实验室应张贴针对危险源的安全警示标识 |  |  | 共性
4.2 | 卫生与环境
4.2.1 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位 |  |  | 共性
4.2.2 | 不存在门开着而无人值守现象 |  |  | 共性
4.2.3 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） |  |  | 共性
4.2.4 | 有毒有害实验区与学习区明确分开，布局合理
4.3 | 危险品仓库与中转站
4.3.1 | 有危险品仓库，符合相关规定
4.3.3 | 照明和消防设施符合国家相关规定，正确配备灭火器材（如灭火器、灭火毯等）
4.3.4 | 安装监控、报警装置、通风装置和喷淋装置
4.3.5 | 张贴安全警示标识
4.3.6 | 化学品、废弃物分类区域明确，规范放置
4.3.7 | 建立进出库台账
4.4 | 场所其它安全
4.4.1 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |  | 共性
4.4.2 | 实验室内不存放或烧煮食物、饮食 |  |  | 共性
4.4.3 | 不在实验室内睡觉过夜 |  |  | 共性
4.4.4 | 实验室内无吸烟现象 |  |  | 共性
4.4.5 | 屋顶天花板安全固定 |  |  | 共性
4.4.6 | 楼层或实验室配备了急救药箱，药箱不上锁、药品在保质期内
4.4.7 | 化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香。其它实验室如需使用，其底盘必须是金属的
5 | 安全设施
5.1 | 消防设施
5.1.1 | 根据实验室情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等），并正常有效 |  |  | 共性
5.1.2 | 实验大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯 |  |  | 共性
5.1.3 | 灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用 |  |  | 共性
5.1.4 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等
5.2 | 应急喷淋装置
5.2.1 | 化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置，且正常有效并有巡检记录
5.2.2 | 应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷头下方无障碍物
5.2.3 | 应急喷淋装置水压能保障出水畅通，洗眼装置的水压适中以保证一定的出水高度
5.2.4 | 实验室内有毛巾或毛巾毯并置于应急喷淋装置附近，随时可用
5.3 | 通风系统
5.3.1 | 配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气体的实验室，有吸收过滤装置
5.3.2 | 通风系统运行正常，有风速测定等维护、检修记录
5.3.3 | 换气扇使用正常
5.3.4 | 屋顶风机固定无松动、无异常噪声
5.3.5 | 使用可燃气体场所应采用防爆通风机
6 | 水电安全
6.1 | 用电基础安全
6.1.1 | 插头插座功率需匹配，无私自改装现象 |  |  | 共性
6.1.2 | 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 共性
6.1.3 | 多个大功率仪器不使用同一个接线板 |  |  | 共性
6.1.4 | 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 |  |  | 共性
6.1.5 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  | 共性
6.1.6 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头 |  |  | 共性
6.1.7 | 无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜 |  |  | 共性
6.1.8 | 水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩 |  |  | 共性
6.1.9 | 实验室和电气设备配备空气开关和漏电保护器 |  |  | 共性
6.1.10 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套 |  |  | 共性
6.1.11 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作 |  |  | 共性
6.1.12 | 电加热设备采用耐高温阻燃导线
6.2 | 用水安全
6.2.1 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  | 共性
6.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  | 共性
7 | 化学安全
7.1 | 化学试剂存放
7.1.1 | 有房间内化学品的动态台帐
7.1.2 | 有序分类存放（柜子门上粘贴清单），放置位置便于查找取用
7.1.3 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放
7.1.5 | 化学品不存在叠放现象
7.1.6 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器
7.1.7 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象
7.1.8 | 存放点通风、隔热、避光、安全；有机溶剂远离热源
7.1.9 | 无存放大桶试剂现象、无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内）
7.1.10 | 如单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐，或20L以上乙类物质储罐，或50L以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置
7.1.11 | 过期药品定期清理，无过期药品累积
7.1.12 | 无试剂瓶开口放置现象
7.1.13 | 易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内
7.2 | 其它管控药品的管理
7.2.1 | 各类管控药品采购有校内报批流程，并建档
7.2.2 | 易制毒品购买前须经公安部门审批, 并凭证向具有经营许可资质的单位购买
7.2.3 | 易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度
7.2.4 | 易制爆品购买前须经公安部门审批, 或按照政府管理的规定要求采购，并向具有经营许可资质的单位购买
7.2.5 | 易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录
7.2.6 | 爆炸品的采购、运输、存储、使用、销毁按照公安部门的要求执行
7.3 | 化学废弃物处置
7.3.1 | 配备了化学实验废弃物分类容器，对化学废弃物进行了分类存放（应避免易产生剧烈反应的物品混放）、包装严密，并贴好标签，及时送学校中转站或收集点
7.3.2 | 实验室内无大量存放、室外无堆放实验废弃物现象
7.3.3 | 集中处置时，按规范制作、张贴的化学废弃物标签，包含废物类别、危险类别、主要成分、产生单位、责任人、日期等信息
7.3.4 | 实验废弃物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂
7.3.5 | 锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中
7.4 | 其它化学安全
7.4.1 | 配置试剂、合成品、样品等标签信息明确
7.4.2 | 盛放配置试剂、合成品等的烧杯、烧瓶不得无盖放置
7.4.3 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸
7.4.4 | 原标签纸未撕去的空试剂瓶中不存放其它化学品的现象（除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸）
7.4.5 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上
7.4.6 | 不使用破损量筒、试管等玻璃器皿
7.4.7 | 涉及危险化学品的实验室化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，放在门上/门边活动袋中
7.4.8 | 危险性化学实验有实验指导书
7.4.9 | 实验室内有吸液（油）棉/条带
8 | 仪器设备安全
8.1 | 常规管理
8.1.1 | 建立了设备台帐 |  |  | 共性
8.1.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好 |  |  | 共性
8.1.3 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  | 共性
8.1.4 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  | 共性
8.1.5 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象 |  |  | 共性
8.1.6 | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备的操作人员有培训记录，有安全操作规程和应急预案
8.1.7 | 高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等）
8.1.8 | 对于超高速离心机，需要放置在离心室，在离心过程中，工作人员保持合理安全距离
8.1.9 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）
8.1.10 | 电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理
8.1.11 | 高速旋转类机械设备的旋转部件有防护罩，操作时不戴手套
8.2 | 特种设备管理
8.2.1 | 压力容器、起重机械、电梯等通过有资质单位检定，证书在有效期内
8.2.2 | 特种设备需在国家相关部门登记注册
8.2.3 | 建立特种设备档案
8.2.4 | 特种设备安全附件（安全阀、压力表）定期校验，并将校验报告交至学校备案
8.2.5 | 操作人员需持证上岗
8.2.6 | 操作人员需在证件到期前3个月提出复训申请，及时参加复训
8.2.7 | 设备需定期检验，并有相关记录
8.2.8 | 未登记注册的设备、超期未检的设备、检验不合格的设备、停用的设备不得使用
8.2.9 | 特种设备的外观完好、漆层完整
8.2.10 | 对特种设备易磨损、老化部位实施重点维护保养，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准
8.2.11 | 设备的停用、重新启用需在国家相关部门申请登记
8.2.12 | 设备的报废，需在拆除时留有拆除现场照片或由回收单位出具回收证明，到国家制定机构办理报废手续
8.3 | 气瓶的管理
8.3.1 | 从具有气瓶生产或气瓶充装许可证的厂家采购或充装气瓶
8.3.2 | 气瓶已经国资处登记审批
8.3.3 | 钢瓶外观涂色和字体清楚，无腐蚀、变形、磨损、裂纹，在用气体有检验合格标识。需更换的气瓶应有标识
8.3.4 | 气体钢瓶有定期安全检测标识（由供应商负责进行），无过期气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象
8.3.5 | 有气体钢瓶台帐，记录气体成分、供应商、使用人、购入时间、定期检验有效期等信息
8.3.6 | 气瓶的附件（防震圈、瓶帽、瓶阀、压力表）是否齐全、完好，压力表在校验有效期内
8.3.7 | 气体钢瓶正确固定，避免暴晒，钢瓶放置地面平整干燥
8.3.8 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识
8.3.9 | 大量惰性气体或CO2存放在有限空间内时加装氧气含量报警器
8.3.10 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源；无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象
8.3.11 | 气体连接管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象。对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图
8.3.12 | 不存在带着减压阀移动钢瓶或在地上滚动钢瓶的现象
8.3.13 | 时常进行检漏，实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭
8.3.14 | 气瓶挂贴相应的目视标签，注明气瓶的使用状态（满瓶、使用中、空瓶）
8.3.15 | 独立的气体钢瓶室有专人管理
8.3.16 | 无长期闲置的气瓶
8.3.17 | 氧气瓶使用时距明火10米以外，贮存时可燃性气体未与氧气等助燃气体混放
8.3.18 | 氧气瓶及其专用工具严禁与油品接触，氧气瓶附近也不得有油品存在，操作者未穿戴沾有油污的工作服、手套，未在手上沾有油污的情况下操作氧气瓶
8.3.19 | 用氢房间应通风良好，装有专用防爆排风装置
8.3.20 | 用氢场所无可能产生明火的设备，严禁烟火
8.3.21 | 氢气瓶底部无木块、橡胶等绝缘材料，气瓶架有效接地
8.3.22 | 使用中的氢气瓶无压力波动较大、回火爆鸣等现象
8.4 | 烘箱与电阻炉管理
8.4.1 | 烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年）
8.4.2 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉
8.4.3 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品、不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤
8.4.4 | 烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品
8.4.5 | 烘箱、电阻炉等加热设备周围要有一定的散热空间，不存在堆放杂物，影响散热的现象
8.4.6 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次）
8.4.7 | 无烘箱位置放置过低、影响物品取用的现象
8.4.8 | 烘箱、电阻炉等不直接放置在木桌、木板等易燃物品上
8.4.9 | 加热设备边上不能放置冰箱、气体钢瓶等
8.5 | 明火电炉与电吹风等管理
8.5.1 | 未经学校安全管理部门许可不使用明火电炉
8.5.2 | 有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备了灭火器、砂桶等灭火设施
8.5.3 | 不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂
8.5.4 | 明火电炉、电吹风、电热枪、电烙铁等用毕，及时拔除电源插头
9 | 辐射安全
9.1 | 实验室资质与人员要求
9.1.1 | 取得“辐射安全许可证”，并按规定在放射性核素种类和用量许可范围内开展实验
9.1.2 | 放射性操作人员经过了专门培训，有《辐射安全与防护培训学习合格证书》
9.1.3 | 涉辐人员按时参加职业体检
9.1.4 | 涉辐人员佩带个人剂量计，并按时进行剂量检测（3个月一次），提供合格的个人剂量检测报告
9.2 | 场所与设施
9.2.1 | 辐照设施设备具有能正常工作的安全连锁装置
9.2.2 | 涉辐实验场所（放射性物质、X射线装置）有安全警示标识、警戒线和剂量报警仪
9.2.3 | 涉辐实验场所配备各种辐射防护器材和表面污染监测仪器设备，有合格的实验场所检测报告
9.3 | 放射性实验安全操作
9.3.1 | 辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
9.3.2 | 射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行
9.3.3 | 报废含有放射源或可产生放射性的设备，需报学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置
10 | 个人防护与其它
10.1 | 日常防护管理
10.1.1 | 不穿拖鞋、短裤进入实验室，不露脚趾 |  |  | 共性
10.1.2 | 非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等）无穿戴实验服、实验手套等现象 |  |  | 共性
10.1.3 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
10.1.4 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场
10.1.5 | 操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等
10.1.6 | 手机、银行卡等不带入高磁场实验室
10.2 | 正确选用防护用品
10.2.1 | 凡进入实验室人员需穿长袖实验服或防护服
10.2.2 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）
10.2.3 | 涉及化学和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜
10.2.4 | 特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽，无长发散露在外的现象
10.2.5 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套
10.2.6 | 在特殊的实验室配备和使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等），并正确选择种类
其他安全隐患情况：
本次检查需说明的情况：
注：请根据实际情况在“符合”或“不符合”栏目中划“√”
填表人：
单位责任人：
填表时间：